IES EL ESCORIAL

PROYECTO GLOBO / GLOBE PROJECT

# USO DE LA CONDUCTIVÍMETRO

# (MIDE LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA DEL AGUA)

OBJETIVO: Medir la conductividad eléctrica del agua, lo que nos dará una idea de la cantidad total de sólidos disueltos.

CALIBRACIÓN DEL APARATO: Recomendable cada vez que se vaya a realizar una medida de la conductividad.

MATERIAL: Conductímetro, vasos de precipitación de 50 o 100 ml, un destornillador de joyería (para calibrar el aparato), frasco lavador con agua para enjuagar el electrodo, cristalizador para verter el agua de los lavados, solución estándar para la calibración.

## METODO

- Destapar el medidor.

- Pulsar el botón ON/OFF para encender el aparato.

- Llenar un vaso de precipitación de 100 ml con el agua que se va a analizar.

- Sumergir el electrodo, no mucho, en el vaso y agitar suavemente.

- Esperar a que la lectura se estabilice.

- Anotar el valor que aparece estabilizado en la pantalla.

- Lavar el electrodo con el frasco lavador, vertiendo el agua del lavado sobre un cristalizador.

- Secar cuidadosamente con un pañuelo de papel.

- Realizar una nueva medida repitiendo los pasos desde el 4 hasta el 8.

- El valor de conductividad que anotaremos en las Hojas de Trabajo será la MEDIA ARITMÉTICA entre los dos valores medidos.

NOTA: Antes de proceder a medir la conductividad de la muestra de agua, el aparato deberá estar calibrado según el protocolo correspondiente (consultar reverso de la hoja).

# CALIBRACIÓN DEL CONDUCTÍMETRO

FRECUENCIA: Recomendable cada vez que se vaya a efectuar una medición de conductividad.

## METODO

- Echar en dos vasos de precipitación la solución estándar para calibrar.

- Destapar el medidor.

- Pulsar el botón ON/OFF para encender el aparato.

- Lavar el electrodo con un frasco lavador.

- Secar con un pañuelo de papel cuidadosamente.

- Sumergir el electrodo un poco en el primer vaso con la solución estándar durante unos segundos y sacarlo.

- Sumergir el electrodo un poco, sin lavarlo previamente, en el segundo vaso con la solución estándar.

- Agitar suavemente y esperar a que la lectura de la pantalla se estabilice.

- Si el aparato estuviera calibrado ya, en pantalla aparecería estabilizada la lectura  del número 1382.

- Si esto no sucede, con el destornillador de joyería procedemos  a mover el tornillo de calibración hasta que en la pantalla aparezca el número 1382.

- Sacar el electrodo de la solución estándar.

- Lavar el electrodo con el frasco lavador.

- Secar el electrodo con un pañuelo de papel cuidadosamente.

- Presionar el botón ON/OFF para apagar el aparato.

- Tirar las soluciones estándar que teníamos en los dos vasos de precipitación y que hemos utilizado para calibrar.