IES EL ESCORIAL

PROYECTO GLOBO / GLOBE PROJECT

# MANEJO DE INSTRUMENTOS

# USO DEL “PH-METRO”

OBJETIVO: Medir el pH de una muestra de agua

CALIBRACIÓN DEL APARATO: previamente a la realización de la medida.

MATERIAL:

- Solución tampón pH=7

- Solución tampón pH=4

- Solución tampón pH=10

- 4 vasos de precipitación de 100 o 50 ml

- Cristalizador para efectuar los lavados del electrodo

- Frasco lavador con agua para enjuagar los electrodos

- Pañuelos de papel

- PHmetro

MÉTODO

- Se procederá a medir el pH una vez calibrado el aparato (consultar reverso de la hoja para calibración)

- Llenar un vaso de precipitado con la muestra de agua hasta la marca de 50 ml. (aproximadamente).

- Pulsar el botón ON/OFF para encender el aparato.

- Sumergir el electrodo unos 2 cm en el vaso y mover suavemente.

- Esperar a que la lectura del pH se estabilice.

- Una vez estabilizada la lectura que aparece en la pantalla del aparato, podemos mantener la lectura en la pantalla apretando el botón HOLD/CON.

- Anotar el valor que aparece en pantalla.

- Para volver a realizar otra medición, pulsar otra vez HOLD/CON.

- Lavar el electrodo con el frasco lavador, vertiendo el agua  del lavado en un cristalizador.

- Secar con un pañuelo de papel cuidadosamente.

- Volver a realizar una nueva medida repitiendo los pasos desde el 4 al 10.

- La medida del pH que anotaremos en la Hoja de Trabajo de Datos será la MEDIA ARITMÉTICA entre las dos medidas realizadas (los dos valores del pH no deben de diferir en más de 0.2 para considerarlos como aceptables).

# CALIBRACIÓN DEL PH-METRO

FRECUENCIA: Cada vez que vayamos a realizar la medida del pH en el laboratorio.

## MÉTODO

- Echar en un vaso de precipitado una cantidad de solución tampón pH=7.

- Pulsar el botón ON/OFF del aparato.

- Sumergir el electrodo sólo 2 cm en el vaso.

- Pulsar el botón CAL  para proceder a la calibración.

- Agitar suavemente y esperar a que la lectura se estabilice: deberá aparecer en pantalla el número 7.

- Una vez estabilizada la lectura en el valor 7, apretar el botón HOLD/CON para aceptar esta lectura.

- Lavar el electrodo con el frasco lavador. Vertiendo el agua del lavado en un cristalizador.

- Secar cuidadosamente el electrodo con un pañuelo de papel.

- Echar en un vaso de precipitación una cantidad de solución tampón ph=4  ó pH=10.

- Repetir los pasos desde el 3 hasta el 8,  con uno de los dos vasos anteriores (no es necesario hacerlo con los dos).

- El valor que tendrá que aparecer en pantalla será de 4  si utilizamos el vaso con la solución de pH=4 y de 10 si utilizamos el vaso con la solución de pH=10.

- Ya tenemos calibrado el PHmetro, ahora podemos proceder a la medición del pH de nuestra muestra de agua según el protocolo correspondiente (consultar reverso de la hoja).